	XXXXX试验检测中心

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-001

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：WE-1000B液压式万能试验机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、接好电源线，按“电源”按钮，指示灯亮。

2、根据试样规格选用量程，在摆杆上挂上或取下砣，必要时调节缓冲手轮。

3、根据试样开关及尺寸，把相应的钳口装上下钳口座内。

4、在描绘器的专筒上，卷压好记录纸。

5、开动油泵拧开油阀使台板上升约10mm，然后关闭送油阀。如果台板已在升起位置，则不必先开动油泵送油，仅将送油阀关好即可。

6、将试样的一端夹于上钳口中。对于配有液压夹头的机型，则按下控制盒上的 “上紧”按钮，夹紧试样。

7、在台板已上升，送、回油阀都关闭的情况下，调整指针对准度盘零点。（注：应在没有加压的条件下操作）

8、启动升降电机调整拉伸试验空间，将试样垂直夹持好。对于配有液压夹头的机型，则按下控制盒上的“下紧”按钮，将试样垂直夹持好。

9、将推杆的描绘笔放下进入描绘准备状态。

10、按试验要求的加力速度，缓慢拧开送油阀进行加力试验。试样断裂后关闭油阀。如下组试验间隔较长时间，还应停止油泵工作。

11、把记录数值的描绘笔抬起。

12、打开回油阀卸力后，将从动针拨回零点。

13、取下断裂后的试样。对于配有液压夹头的机型，先按“上松”按钮使上钳口松开，再按“下松”按钮松开下钳口，分别取下断裂的试样。




