	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-005

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STSHY-1水泥恒温水养护箱操作规程
	共 1 页第 1 页

	1．接好电源线。

2．按温控仪“设置”键，并通过“移位”键设置以下参数：

1 上限设定值： 20.5℃

2 下限设定值： 19.5℃

3 r1上限回差值：－0.3℃（上限20.5℃－0.3＝20.2℃制冷停）

4 r2下限回差值：0.1℃（下限19.5℃＋0.1＝19.6℃加热停）

5 tH：          40℃（空气温度超过40℃停止工作）

6 th：          4℃（空气温度低于4℃停止工作）

7 r3：          －1（空气温度40℃－1＝39℃恢复控制）

8 r4：          3（空气温度4℃＋3＝7℃恢复控制）

3．以上参数已设定，通常情况下不须调整。

4．水盒水位应控制40～50mm，放入试件后其水面超过试件5～15mm。

5．在试验前，将水盒加好水后以便第二天即能放试件，当加入常温水后必须超过10小时后方能装入试件。

6．测温水盒的水位控制在50～60mm。当水位偏低时，加入箱内的恒温水。



