	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-004

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：HR-150A洛氏硬度仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1. 试验前的准备工作 
（1） 调整主试验力的加荷速度; （2）试验力的选择; （3 ）小心安装压头. 
2. HR-150A洛氏硬度计试验程序 
（1） 将丝杠顶面及工作台上下端面擦净,将工作台置于丝杠台上; 
（2） 将试件支撑面擦净置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢上升并顶起压头,至小指针指向红点,大指针旋转3圈垂直向上为止; 
（3） 旋转指示器外壳,使C,B之间长刻线与大指针对正; 
（4） 拉动加荷手柄,施加主试验力,指示器的大指针按逆时针方向转动; 
（5） 当指示针转动停止下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主试验力; 
（6） 从指示器上相应的标尺读数; 
（7） 转动手轮使试件下降,再移动试件.按以上（2）-（6）步骤进行新的试验; 
（8） 试验结束后用防尘罩将机器盖好. 
3. HR-150A洛氏硬度计注意事项: 
（1） 定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油; 
（2） 硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净; 
（3） 定期用标准硬块检查 [image: image1.png]


硬度计 
精度,决不允许在支撑面试验; 
（4） 当标准硬块支承面有毛刺时应用油石打光,在其不同位置试验时,硬块应在工作台上拖动,不应拿离工作台. HR-150A洛氏硬度计


