	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-006

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STYE-300C水泥全自动抗折抗压试验机操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、使用前应检查油箱内的油液是否充足，可观察右侧面的油标，如不足，则应打开后箱板向油箱内加油至液面在油标处为合适。

2、检查各油管接头和紧固件是否松动，检查电气接地措施是否有效。

3、检查压力传感器、测控系统过载输出及电源的接插是否有效。

4、首次使用时，按下启动按钮，接通电源油泵开始工作，开启电脑，使活塞上升一段距离，观察有无卡住等异常现象。如有，则应卸荷停机检查，并排除之；如无异常现象，则按下停止按钮，活塞停止上升。

5、根据不同试验，选用抗折或抗压夹具，然后固定并清除周围异物。试验时将试件表面擦拭干净，检查外观有无明显缺损，如有能影响试验数值者，须更换无损试件。

6、检测开始前，接通测控系统电源，按操作步骤进行操作，必要时进行清零。

7、抗折时将试件平放在两下抗折板上。当试件开始加载时应按所需加荷速率使活塞平稳上升，及至试件折断破碎，负荷下降，工作油缸内的油迅速流回油箱，而活塞则靠其上的重量下降到最低点或需要位置。如需连接试验，则不必将油缸内的油全部放光，使活塞下降太低，只要能容纳下一次试件顺利安装即可。


	宁波市交工交通工程试验检测有限公司

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-006

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STYE-300C水泥全自动抗折抗压试验机操作规程
	共 2 页第 2 页

	8、进行抗压试验时，将试件平放在下压力板正中，启动电机，按所需加荷速度使活塞平稳上升，直到试件压碎。

9、试验结束后，可按电脑上“打印”键打印检测结果。

10、试验后，清除破碎试块，以待下次试验，如不再进行试验时，应切断所有电源。

11、操作中活塞上升高度不要超过4cm，并禁止将手等人体任何部位置于上下承压部件之间，以免发生意外；并注意试件在断裂破碎时碎片崩裂伤人。























