	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-010

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：JJ-5型水泥胶砂搅拌机操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、将电源插头插入电源插座，红色指示灯亮表示电源已接通。

2、砂罐内装入1350克标准砂，搅拌锅内先后装入225克水，450克水泥。

3、将搅拌锅装入支座定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，再扳动手柄使搅拌锅向上移动处于搅拌工作定位位置。

4、将三个钮子开关分别拨至“自动位置”，“停”，“加砂位置”。

5、按下程控器启动按钮即完成低速30秒—再低速30秒（同时自动加砂结束）—高速30秒—停90秒—高速60秒—停止转动。

6、拨动手柄使搅拌锅下移，逆时针转动搅拌锅至松开位置，取下搅拌锅。

7、每次使用后立即彻底清除搅拌叶与搅拌锅内外残余砂浆。


