	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-016

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLH-1混凝土含气量测定仪操作规程
	共 2 页第 1 页

	1、仪器标定

    a、量钵容积标定：先称量含气量测定仪量钵加玻璃板重，然后量钵加满水，用玻璃板沿量钵顶面平推，量钵内盛满水而玻璃板下无气泡。擦干仪器表面连同玻璃板一起称重。两次质量差除以同温度下水的比重即为量钵的容积。

    b、含气量点的标定：量钵加满水，接好校正管，盖好盖，从龙头处加满水。用手泵充气，表压稍大于0.1MPa，微调表压为0.1MPa。按下阀门杆1-2次，读压力表即相当于含气量0%。

    c、含气量1%-10%的标定：0%标定后，接好另一校正管，按阀门杆，漫漫打开龙头，让量钵内水流入量筒，当量筒内水为量钵容各的1%时关闭龙头。打开排气阀，然后重新加压，用微调阀准确调到0.1MPa，按1-2次阀门杆，此时压力表读数相当于含气量1%，用同方法测得2%，3%-10%的压力表读数。然后绘制含气量与压表读数关系曲线。

2、试验规程

   a、混凝土拌和物均匀装入量钵，用震动后振捣15-30s。

   b、刮平混凝土，表面光滑无气泡。

   c、盖好钵盖，向量钵内注水至出水口流水，关紧龙头和排气阀。


	宁波市交工交通工程试验检测有限公司

作业指导书
	编号：JGSY-CZ-016

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLH-1混凝土含气量测定仪操作规程
	共 2 页第 2 页

	d、向量钵内打气加压，表压称大于0.1MPa，用微调阀准确到0.1 MPa。

e、按下阀门杆1-2次，测得压力表读数，根据标定曲线测定含气量值A1。

f、用水压法测出集料含气量C。
g、结果计算：A=A1-C

    以两次测值平均值为结果，两次测值相差0.2%以上，找出原因重做试验。




