	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-017

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STHG-80数显混凝土贯入阻力仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、混凝土放于仪器底盘上，松开调节螺套，选装上合适的贯入针。

2、旋动调节螺塞使压力表指针对准刻度零线。

3、将动作钮子开关置于调整位置，将正反转钮子开关置于正转位置，按工作按钮后试料容器在2秒后。开始上升，待停止以后，即可调整。调整时拧松调节螺套将贯入针调至刚好接触试料面，拧紧调节螺套固定贯入针。再按动动工作按钮，10秒钟以后试料容器升高25mm，即贯入到最深位置，读取压力表贯入阻力并记录，试料容器停留4秒钟以后，开始下降，7秒钟后恢复原位。自动停机，一次测试完成。

4、作第二次贯入测试时必须变换贯入位置，推动手柄使其旋转一定角度，当贯入点在外圈时，变化测点只需推动手柄一次；当贯入点在内圈时，变化它则需推动手柄二次。

5、在测试过程中，应经常注意压力表指针起始是否在零位，如不在零位应调零。

6、在不需调整贯入针高低时，可将动作纽子开关置于自动位置，这样在以后的测试中只要按启动按纽一次，即自动作一次测试循环。

7、每个试样作贯入阻力试验应不少于六次，最后一次的单位面积贯入阻力应不少于28MPa。

8使用一段时间后，旋动调节螺塞至极限位置不能使压力表指针调到零线，此时必须添加油液。


