	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-019

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STYH-80智能养护室控制仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、设备加电前应详细阅读说明书，检查水路电路安装无误，并开启水龙头，使加热罐加足水，而且把室内加热箱也加足水。

2、通电源，机器即按出厂设置运行。设置方法：如需设置温度控制值20±1℃，湿度控制值92±2%。即：

（1）按住“设置”键约5S后，至显示湿度控制窗的右起第一位闪烁，按“▲”键，修改该项参数，修改完毕后，再按“  ”键移位则第二位闪烁，调至显示值为92。

（2）按“设置”键，至显示温度控制上限控制窗的右起第一位闪烁，按“▲”键修改该项参数，修改完毕后，再按“  ”键移位则第二位闪烁，修改完毕后，再按“  ”键移位则第三位闪烁，调至显示值为21.0。

（3）按“设置”键，至显示温度控制下限控制窗的右起第一位闪烁，按“▲”键，修改该项参数，修改完毕后，再按“  ”键移位则第二位闪烁，修改完毕后，再按“   ”键移位则第三位闪烁，调至显示值为19.0后按“确认”键退出。

3、如果在冬天或夏天，只要选择单热或单冷工作即可，控制开关在面板上（开关上翘为开状态，开关下翘为关状态）。

4、如上限为21.0℃,下限为19.0℃,处于制冷状态时,温度下降到20.2℃时停止加热。

5、除特殊调试外，工作人员进标养室应关机。对冷凝器、喷头应定期清理积垢，以保证工作效率。使用一段时间后，或水槽、纱布沾上灰尘、油污等，应及时清洗和更换，否则会使湿度值偏高。



