	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-025

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STYD—3型数显沥青延伸度仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、往延伸度仪水槽内加水，使水面距离延拉电机滑板顶面不小于35mm。

2、设置温控仪，把水温适置为15℃或25℃（按试验要求定），按“搅拌”、“加热”或“制冷”开关，把水温准确至设置温度。

3、将试样与试模及玻璃板，一起放入延伸槽内，浸泡45min以上。

4、将试模自玻璃板上取下，将试模两端的孔分别套在滑板及槽端固定板的金属柱上，并取下侧模，关闭“搅拌”“加热”或“制冷”开关。

5、按“启动”按钮，延伸电机开始前移。

6、在试验中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时，则应在水中加入酒精或食盐，调整水的密度至试样相近后，重新试验。（沥青密度已知时，可事先加入酒精或食盐）

7、三个试样拉断时，相继按“计值”按钮，按三次按钮后，试验自动停止，三次计值和平均值分别显示在显示器中。

8、当延伸电机快移至顶端时，试件未全部断裂时，可连续按“记值”按钮来停止试验。

9、延伸电机需向后移动时，应拉出变速箱插销。

10、试验结束后，应放空水槽内的水，并冲洗干净。


