	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-031

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLL-2双数显沥青软化点测定仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1．在烧杯中放入800～1000ml蒸馏水，在室内温度较低时可放少一些，在室内温度较高时可放多一些。

2．通过加热或放入冰水中，使烧杯内的温度调节到5℃。

3．把磁力搅拌子放至烧杯底部中间的位置。

4．将两个试样放入试样环中，并把两个钢球放到试样的中央。把试样放入烧杯中恒温不少于15min。

5．把烧杯置于试验器中，插上电源插座。

6．打开电源开关，按下“启动”按钮，通过调节调速按钮，使搅拌子的转速调到合适的位置。开始加热时，搅拌子的转速可快一些，当水温接近软化点时，停止转动。

7．当试样下降到25.4mm处时，试验器发声，表示试验结束。

8．按“结果”按钮，在温度显示器上读取平均温度。

注意：在测试过程中严禁按“复位”键。


