	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-028

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLN-2电控沥青粘度仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1、 按规程T0602-93规定的方法准备试样；

2、 根据沥青材料的种类和稠度选择流孔孔径，置水浴圆井中，用球塞堵好孔，流孔下放置蒸发皿；

3、将水井口与粘度计连接，使热水进行正常循环；

4、将沥青注入盛样管，使沥青液面到达垂直放置的秋塞杆上的标记为止；

5、试样在水浴中保持试验温度至少30min，用温度计轻轻搅拌试样，测量试样温度为试验温度差为±0.1(C。

6、移去蒸发皿，放置接受瓶，可预先注入25ml肥皂水或矿物油；

7、记取试样流出50ml所经时间以S计，即为试样粘度。




