	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-032

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：STLZ-1双数显沥青针入度仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	1．接通电源：打开电源开关，通过加热或放冷水使恒温浴温度调节为25℃。

2．把试样放入恒温水浴内保温，时间不少于1～1.5h。

3．装上试针，旋松升降架背后紧定螺钉，上下移动升降架至合适的位置旋紧；再用两侧微调手轮，慢慢放下针连杆，使针尖刚好与试样表面接触。

4．放下测杆与针连杆接触，按“置零”按钮。

5．把时间选择开关拨向5s，按“启动”按钮，5秒钟后针连杆被锁定，轻放测杆与针连杆接触，读取针入度数据。

注意：①使用测杆测深时，应轻按、轻提，切不可快速撞击。

②需要重新提针连杆时，应按下释放按钮，而不应在针连杆锁紧状态下抽拨，以免磨损针连杆和杆套。

③每次试验完成后，均应取下试针，上油保护并装入护套内。


