	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-046

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：PHS-3C-S酸度计(PH计)操作规程
	共 2 页第 1 页

	一、开机前的准备。打开电源开关，预热30分钟。

二、仪器的标定：
1、在测量电极插座处拔去Q9短路插头，插上复合电极。
2、按下“PH”按键。
3、调节“温度”调节器使指示的温度与溶液的温度相同。
4、把斜率调节旋钮顺时针旋到底。
5、先用蒸馏水冲洗一下电极，用滤纸吸干，再把电极插于一PH=6.86的缓冲溶液中。
6、调节定位调节旋钮、使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下的PH值相一致。
7、用蒸馏水清洗电极，再插入PH=4.00（或PH=9.18）的标准缓冲溶液中，调节斜率旋钮使仪器显示读数与该缓冲液中PH值一致。
8、重复5～7直至不用再调节定位或斜率两调节旋钮为止。
9、仪器完成标定，定位调节旋钮及斜率调节旋钮不应再有变动。
 
三、测量被测溶液的PH值：
1、被测溶液和定位溶液温度相同时：
A、将电极夹向上移出，用蒸馏水清洗电极头部，并用被测溶液清洗一次。
B、把电极插在被测溶液中，用玻璃棒把溶液搅拌均匀；
C、溶液均匀后在显示屏上读出该溶液的PH值。
2、被测溶液和定位溶液温度不同时：
A、用蒸馏水清洗电极头部，并用滤纸吸干。
B、用温度计测出被测溶液的温度值。
C、调节“温度”调节旋钮，使标线对准被测溶液的PH值。
D、把电极插在被测溶液内，用玻璃棒将溶液搅均匀。
E、溶液均匀后读出该溶液的PH值。
 

四、注意事项：
1、仪器的输入端（测量电极插座）必须保持干燥清洁。仪器不用时，将Q9短路插头插入插座，防止灰尘及水汽侵入。在环境湿度较高的场所使用时，应把电极插头用干净纱布檫干。
2、带夹子连线的Q9插头平时注意防潮防尘。
3、测量时、电极的引入导线应保持静止，否则会引起测量不稳定。
4、仪器采用了MOS集成电路，因此，在检修时应保证电烙铁有良好的接地。
5、用缓冲溶液标定仪器时，要保证缓冲溶液的可靠性，不能配错缓冲溶液，否则将导致测量结果产生误差。




