	XXXXX试验检测中心
作业指导书
	编号：JGSY-CZ-047

	
	第 1 版第 0 次修改

	标题：超声波探伤仪操作规程
	共 1 页第 1 页

	一．超声波探伤仪须由熟悉超声波探伤仪的性能、操作和安全要求并持有超声I级以上证书者操作。

二．超声波探伤仪操作前的准备工作：
1．检查电源电压否符合仪器的要求，详见说明书。
2．对试件表面的进行预处理，露出金属光泽，表面粗糙度满足探伤要求，同时应保证有良好的接触面。
3．根据超声波探伤通用工艺要求和试件的具体情况选取合适的工作方式（一发一收或单发单收），探伤方法、工作频率、探头与试件的类型等。

三．超声波探伤仪开机顺序
1．接通电源，开启电源开关，观察电压是否稳定。
2．按规定调节仪器和探头的综合灵敏度进行调试。
3．根据超声波探伤的标准或工艺在试块上通过仪器面板上各个旋钮的调节，以达到探伤要求的起始灵敏度。
4．对试件进行初探，凡发现可疑的地方（超标部分）都必须做标记。
5．对试件进行精探，根据判断灵敏度来正确地解定初探后的缺陷情况，然后做出明显的标记。

四．超声波探伤仪注意事项
1．
蓄电池电量不足时应及时充电，长期不用的蓄电池应每月充放电一次。
2．
使用时注意保持仪器清洁，防止耦合剂进入仪器内部引起损坏。
3．
使用中随时注意观察，发现仪器有不正常现象时应立即关机检查。



