标养室管理制度
1. 项目试验室均应建立标准养护室。根据最新国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081—2002）的规定，标养室温度应控制在20℃±2℃，相对湿度大于95%.标养室面积的大小以满足工程施工需要为准。
2. 混凝土、砂浆试件允许在温度为20℃±2℃的不流动的Ca（OH）2饱和溶液中养护，即净水中养护，但养生池必须安装加热器和继电器，以控制水温，夏天采用循环地下水降温。养生池内的水每月应更换1次，每次只能换一半水。
3. 养生池放置混凝土试件，一般应1组3块上下叠放，间距不得少于3cm。

4. 标养室应安装空调及控温、控湿装置，以保证温度、湿度在规定的范围内。试块应放在试件架上，彼此间距为1～2cm。
5. 标养室内应加装加湿装置，但必须保证喷出的水是雾化状态，不能将凉水直接浇在试件上。

6. 最好能在标养室内另砌一长方形水池，高约20～30cm，便于存放CBR和基层、底基层抗压强度试件。
7. 应建立标养室温、湿度专项记录本，指定专人负责记录，每日记3次，时间为7点、14点、21点，发现温度、湿度超过控制范围时，应及时调整。
8. 标养室最好安装双层门，两门不要直对，应错开1m以上，两层门距离应大于1m。进出标养室应随手关门和帘，搬运试件最好在标养室内进行，以避免因长期开门而引起标养室内的温差变化太大。

9. 应保持标养室内整洁，不得堆放其他杂物。
